Размещение заказа на поставку оборудования для нужд ЛПУ г.Владимира на 4 квартал 2006г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные и внебюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложения  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	Поставка осуществляется в ЛПУ: МУЗ «Клиническая больница производственных объединений» Автоприбор» и «Точмаш», г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38-а; МУЗ «Детская городская больница №1», г. Владимир, ул. Пушкина, д.3;  МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.65-д; МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2», г. Владимир, ул. Б. Московская, д.3; МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул. Токарева, 3.


	6. Срок поставки товаров:

	До 20 декабря 2006г.



	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.



	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 11.12.2006 г.; 11.12.2006 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки; согласованным с управлением здравоохранения администрации г. Владимира

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи дней.





Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;




2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;
	  № лота
	Наименование, характеристики товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Цена контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	


3. Место доставки поставляемых товаров;

4. Сроки поставки товаров;


5. Цена товаров с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты поставок товаров;



Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара, работ, услуг
	Един. изм.
	Объем заказа
	 

Цена за единицу,

руб.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Шкаф сушильный стерилизационный  ГП-80 или аналог
	шт
	2
	20 000
	40 000

	2
	Электрокардиограф одноканальный «Аксион ЭК 1Т07» или аналог
	шт
	2
	20 000
	40 000

	3
	Шкаф вытяжной – устройство для очистки и стерилизации воздуха ВЛ-12,1
	шт
	1
	20 000
	20 000

	4
	Пресс гладильный КП-52 17 кг или аналог
	шт
	1
	230000
	230 000

	5
	Кровать функциональная 2-х секционная для детей до 3-х лет. Ручная регулировка головной секции, регулируемая высота ложа и боковых стенок. На колесах
	шт
	10
	5 900
	59 000

	6
	Фармацевтический холодильник ХФ-250 или аналог
	шт
	2
	19 000
	38 000

	7
	Дозатор шприцевой ДШ

Выбор скорости инфузии в диапазоне от 0,1 до 299,9 мл/час с дискретностью 0,1 мл;

Режим болюсного введения (скорость инфузии 50 мл/мин);

Возможность использования стандартных одноразовых (10, 20 и 50 мл любой модификации) или многоразовых шприцев (20 мл), применяемых в учреждениях здравоохранения;

Отклонение скорости   от заданного значения во всем диапазоне не превышает:
1) ±3 % от заданных значений без учёта погрешности шприца;

2) ± 10 % от заданных значений с учетом погрешности шприца.

Предельное обратное давление (на отключение) составляет (50±20) кПа ((375±150) мм.рт.ст.) для шприца ёмкостью 50 мл. При использовании шприцев ёмкостью 20 и 10 мл предельное обратное давление (на отключение) должно составлять соответственно (100±40) и (150±60) кПа ((750±300) и (1125±450) мм. рт.ст.).

Насос обеспечивает включение световой и звуковой сигнализации с блокировкой введения лекарственных веществ в случаях превышения предельного обратного давления, окончания вливания и смены шприца во время работы.

Насос обеспечивает подачу звукового сигнала за 1-5 мл (в зависимости от типа шприца) до окончания вливания.
Насос обеспечивает индикацию введенного объема в пределах от 1 до 999 мл и времени работы в пределах от 1 до 999 мин-

Насос обеспечивает корректировку скорости введения в пределах ±15 % для каждого типа шприцев, путем введения в память поправочного коэффициента-

Электрическое питание насосов осуществляется от сети переменного тока с частотой (50±5) Гц и номинальным напряжением 220 В с отклонением ± 22 В от номинального значения, либо от аккумулятора Насос обеспечивает автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отключении сетевого питания. Время работы насоса от полностью заряженного встроенного аккумулятора - не менее 1,5 ч.
Время установления рабочего режима насоса после его включения не превышает 5 с-

Время непрерывной работы насоса - не менее 24 ч.
Мощность, потребляемая насосом не более 10 Вт.
Диапазон рабочих температур - от -+-10°С до +35°С и относительной влажности 80% при +25°С.
Средняя наработка на отказ - не менее 3000 ч.

Средний срок службы - не менее 5 лет-


	шт
	1
	25 000
	25 000

	8
	Установка стоматологическая.

Кресло пациента:

- электромеханическое 24 V «FJ93»;

- джойстик управления на основании кресла;

- управление сенсорное с модуля врача;

- артикулярный подголовник;

- три программируемых положения;

- автоматический возврат в нулевое положение;

- антибактериальное бесшовное покрытие;

- семь цветов обивки;

- обтяжка кресла – цвет бирюзовый.

Модуль врача:

- пантограф с механической фиксацией нагрузки;

- сенсорный блок управления креслом с плевательницей;

- негатоскоп;

- три выхода М4;

- водо-воздушный спрей;

- нижняя или верхняя подача инструментов;

- возможность установки дополнительного гнезда.
Гидроблок:

- керамическая плевательница;

- кран наполнения стакана;

- кран смыва плевательницы;

- система чистой воды;
- водонагреватель;

- выносной коммутационный блок.

Модуль ассистента:

- пылесос;

- слюноотсос.
Светильник D 140А:
- бестеневой;
- два положения 7000/1500 люкс;

- система гибкого позиционирования;

- напряжение/мощность 12V/75W.
Стул врача FG106.
Импортный пневмомотор.

	Шт.
	1
	120000
	120000

	9
	Холодильник бытовой АТЛАНТ (Белоруссия) с 1 морозильной камерой
	Шт.
	2
	9 000
	18 000
	18 000

	10
	Весы медицинские электронные модель ВЭМ-1-15 или аналог
	Шт.
	3
	4 500
	13 500
	13 500


