PAGE  

	СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева 


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к  приказу первого заместителя главы города

от «21» сентября 2007г. № 114-П

	Начальника управления здравоохранения  

В.Е. Савинов 

	
	

	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира в IV квартале 2007 года.
г. Владимир

2007 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Уполномоченный орган:
	Управление экономики администрации г. Владимира

	1.1.
	Место нахождения 
	 г. Владимир, ул. Горького, д.40

	1.2.
	Почтовый адрес 
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36 для управления экономики

	1.3.
	Контактный телефон, факс 
	Тел. 23-24-77, 35-38-79; т/факс 23-24-77

	1.4.
	Адрес электронной почты
	munzakaz@vladimir-city.ru

	2.
	Муниципальный заказчик 
	управление здравоохранения администрации г. Владимира

	2.1.
	Место нахождения 
	г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75

	2.2.
	Почтовый адрес 
	600020 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75

	2.3.
	Адрес электронной почты 
	doctor@gzo.elcom.ru

	2.4.
	Контактный телефон, факс 
	32-28-81, 32-23-06

	3.
	Предмет муниципаль-ного контракта
	№ лота

№ п/п
Предмет муниципального контракта
Ед. изм.

Объем заказа                      

1

1.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.
1
Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. 

Технические характеристики согласно Приложению №2 к Информационной карте.
шт.
2
1.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент.  Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.
шт.
1
Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. 

Технические характеристики согласно Приложению №4 к Информационной карте.  
шт.
1

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №1: 
481 000 рублей

2
2.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.
1
Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. 

Технические характеристики согласно Приложению №2 к Информационной карте.
шт.
1
2.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте. 
шт.
1
Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. 

Технические характеристики согласно Приложению №4 к Информационной карте.   
шт.
1
2.3.

Портативная многочастотная доплеровская система MULTI-DOP P или эквивалент.  Технические характеристики согласно Приложению №5 к Информационной карте.  
шт.
1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №2: 
1 131 000 рублей


	
	
	3
3.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте. 
шт.
1
Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №2 к Информационной карте. 
шт.
1
3.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.
шт.
1
Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. 

Технические характеристики согласно Приложению №4 к Информационной карте.
шт.
1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3: 
431 000 рублей
4
4.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.   
шт.
1
4.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.  
шт.
1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №4: 
315 000 рублей
5
Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент.  Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.
1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №5: 
63 000 рублей
6
6.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.  
шт.
1
6.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.
шт.
1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №6: 
315 000 рублей
7
7.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент.  Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.
2
Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент.  Технические характеристики согласно Приложению №2 к Информационной карте.
шт.
4
7.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.  
шт.
1
Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент.

Технические характеристики согласно Приложению №4 к Информационной карте.   
шт.
2
7.3.

Комбинированная система мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore или эквивалент.  Технические характеристики согласно Приложению №6 к Информационной карте.
шт.
1
7.4.

Регистратор к комбинированной системе мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card (X) Plore или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №7 к Информационной карте.  
шт.
2
7.5.

Дефибриллятор Cardio A I D c монитором и принтером или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №8 к Информационной карте.  
шт.
1
7.6.

Электрокардиограф 3-канальный Fukuda GardiMax FX -7101 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №9 к Информационной карте.  
шт.
1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №7: 
1 891 000 рублей
8
8.1.

Электрокардиограф 3-канальный Fukuda GardiMax FX -7101 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №9 к Информационной карте.  
шт.
1

8.2.

Электрокардиограф 6-канальный Fukuda GardiMax FX -7202 или эквивалент.  Технические характеристики согласно Приложению №10 к Информационной карте.
шт.
1

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №8: 
145 000 рублей


	4.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 


	лот №1 – 481 000 рублей,
лот №2 – 1 131 000 рублей,

лот №3 – 431 000 рублей, 

лот №4 – 315 000 рублей, 

лот №5 – 63 000 рублей,

лот №6 – 315 000 рублей,

лот №7 – 1 891 000 рублей,

лот №8 – 145 000 рублей.



	4.1.
	Порядок формирования цены контракта
	

	5.
	Место поставки товара
	лот №1 – МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4;

лот №2 – МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимира по адресу: г.Владимир, ул. Добросельская, д.38-а;

лот №3 – МУЗ «Городская больница №4» по адресу: 
г.Владимир, ул. Каманина, д.6;

лот №4 – МУЗ «Детская городская поликлиника» по адресу: г.Владимир, ул. Добросельская, д.197-а;

лот №5 – МУЗ «Городская больница №6» по адресу: 
г.Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.18;

лот №6 – МУЗ «Детская городская больница №1» по адресу: г.Владимир, ул. Пушкина, д.3;

лот №7 – МУЗ «Городская больница №3» по адресу:
г.Владимир, ул. Каманина, д.23;

лот №8 – МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.5.


	6.
	Условия поставки товара
	Доставка оборудования до получателя транспортом поставщика. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, техническое и гарантийное обслуживание. Наличие лицензии на техническое обслуживание или договора с лицом, имеющим данную лицензию. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатациии (паспорт). Поставщик должен иметь авторизированный заводом изготовителем сервисный центр (наличие лицензии). 

	7.
	Срок поставки товара 
	 IV квартал 2007 года.

	8.
	Форма оплаты товара 
	безналичный расчет, предоплата 30% по мере поступления денежных  средств. 

	9.
	Сроки оплаты товара 
	

	10.
	Порядок оплаты товара
	

	11.
	Источник финансирования

финансирования
	бюджет города Владимира.

	12.
	Форма подачи заяви на участие в конкурсе
	Оформляется на бумажном носителе - типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации.

	13.


	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Конкурсное предложение – оформляется на бумажном            носителе и в электронном виде.
3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС России не позднее 6 месяцев до даты проведения конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.
4. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
5. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
6. Опись документов представленных в составе заявки на      участие в конкурсе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

	14.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (представляются в добровольном порядке)
	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.
2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.
3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.
5. Справка службы судебных приставов об отсутствии
ареста на имущество.
6.    Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	15.
	Место подачи заявок 
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

	16.
	Дата и время начала приема заявок 
	22 сентября 2007 года

	17.
	Дата и время окончания приема заявок
	23 октября 2007г. в 9 час. 15 мин.

	18.
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
	23 октября 2007г. в 9 час. 15 мин. по адресу: ул. Горького, 36 (актовый зал). 

	19.
	Критерии оценки: 

	19.1
	Цена муниципального контракта
	лот №1 – 481 000 рублей,

лот №2 – 1 131 000 рублей,

лот №3 – 431 000 рублей, 

лот №4 – 315 000 рублей, 

лот №5 – 63 000 рублей,

лот №6 – 315 000 рублей,

лот №7 – 1 891 000 рублей,

лот №8 – 145 000 рублей.



	19.2
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. 
	Технические характеристики согласно приложениям №№1-10 к Информационной карте. 

Все поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2007 года. Оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические параметры, указанные в технических характеристиках заказчика (приложены). При выборе остальных характеристик, типов, марок, комплектации участники размещения заказа должны руководствоваться типичными для данного вида оборудования конфигурациями. В то же время выбранные характеристики, типы, марки, комплектующие не должны ухудшать заявленные параметры оборудования. Участник размещения заказа подтверждает соответствие конкурсного предложения техническим требованиям заказчика.  



	19.3
	Сроки (периоды)  поставки товара
	IV квартал 2007 года.

	19.4
	Срок предоставления гарантии качества товара 
	2 года.

	19.5
	Объем предоставления гарантий качества товара
	100%.

	20.
	Порядок оценки заявок
	Каждый критерий оценивается комиссией на основании балльной системы: первое место занимает участник конкурса, чей показатель наилучший (1 балл), далее (2 балла) и т.д. Наилучшим по результатам оценки заявок на участие в конкурсе признается участник конкурса, набравший минимальное количество баллов

	21
	Срок заключения муниципального контракта 
	Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

	22
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта
	не требуется


                                                                                                             Приложение №1 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Система суточного мониторирования АД – АВРМ-04, или эквивалент
Наличие:

Наличие рекомендаций и протоколов авторитетных международно-признанных обществ и медицинских организаций (международные стандарты измерения АД)

Имеет сертификацию по BHS  и AAMI. Метод измерения и прибор рекомендован Европейским обществом по борьбе с гипертонией.

Измерение АД Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» пошаговый алгоритм накачки и спуска манжеты

Помехозащищенность измерения АД Повторное измерение АД при неудавшемся предыдущем

Датчик давления Пьезоэлектрический, высокоточный

Диапазон измерения АД 30 до 260 мм рт. ст.

Пульс От 40 до 200 уд/мин.

Точность Не более ±3 мм рт. ст. или 2% от измеренного значения  

Хранение данных Более 600 измерений АД

Память Твердотельная энергонезависимая память

Безопасность измерения АД Дублированная система клапанов: основной  и аварийный. Аварийный срабатывает при превышении 300 мм  рт. ст , даже при отказе процессора прибора или сбое питания

Переключение в пассивный период (ночной режим) Два режима: автоматический по заданному плану измерения и

принудительное ручное (кнопочное)

Передача данных Через оптоволоконный кабель на USB или RS232

Скорость передачи данных  не менее 115200 Бод

Сохранение данных в памяти регистратора неограниченное время 

Автоматическое определение размера манжеты: детская, стандартная, увеличеннная

Поворотный фиксатор разъема для подключения манжеты

Манжеты из гипоаллергенного материала (исключение резины Манжеты изготовлены из неопрена

Устройство фиксации манжеты к одежде (Клипса)

Заменяемые воздушные фильтры пневматической системы Наличие не менее 2-х: 

фильтр забора атмосферного воздуха и фильтр контура манжеты

Графический ж/к дисплей на корпусе аппарата 

Возможность отключения индикации результатов измерения

Внеплановый (ручной) пуск измерения

Маркер событий (Кнопочный)

Дублированная система операционного контроллера : 

Исходя из Европейских норм безопасности по электронному измерению АД

Система синхронизации плана измерения: Автономные внутренние часы, независимые от элементов питания

Питание 4-ре аккумулятора АА

Габариты Не более 124х82х33,5 мм

Вес Не более 350 г (с батареями)

Программное обеспечение на русском языке

Требование к операционной системе Windows95 или выше

Язык программы Русский

Создание индивидуального плана суточного измерения

4 вида периодов: программирование ночного и дневного, утреннего, а также специальных периодов и интервалов.

Представление результатов суточного измерения АД в виде таблиц, графиков и гистограмм

Статистика АД

Полный набор общепризнанных индексов в мировой практике по гипертонии и по гипотонии

Настройка статистических диапазонов норм границ паталогий

Выбор параметров статистических расчетов

Возможность создания единой базы данных в пределах ЛПУ

Возможность экспорта данных в другие форматы

Возможность копирования данных и результатов на дискеты или другие носители

Неограниченная база данных пациентов

Доступ к базе данных Возможность создания различных уровней доступа пользователей

Форма отчета Шаблон отчета настраивается  для каждого пользователя
Комплектация

Регистратор ABPM-04, Meditech
Манжета нормального размера

Футляр для прибора с ремнями

Интерфейс с оптическим кабелем

Зарядное устройство

Аккумулятор АА, комплект (из 8 шт)

Программное обеспечение на CD носителе, кмп.
Руководство пользователя

Сертификат качества

                                                                                                             Приложение №2 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Регистратор АД АВРМ-04, или эквивалент

Наличие:

Наличие рекомендаций и протоколов авторитетных международно-признанных обществ и медицинских организаций (международные стандарты измерения АД)

Имеет сертификацию по BHS  и AAMI. Метод измерения и прибор рекомендован Европейским обществом по борьбе с гипертонией.

Измерение АД Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» пошаговый алгоритм накачки и спуска манжеты

Помехозащищенность измерения АД Повторное измерение АД при неудавшемся предыдущем

Датчик давления Пьезоэлектрический, высокоточный

Диапазон измерения АД 30 до 260 мм рт. ст.

Пульс От 40 до 200 уд/мин.

Точность Не более ±3 мм рт. ст. или 2% от измеренного значения  

Хранение данных Более 600 измерений АД

Память Твердотельная энергонезависимая память

Безопасность измерения АД Дублированная система клапанов: основной  и аварийный. Аварийный срабатывает при превышении 300 мм  рт. ст , даже при отказе процессора прибора или сбое питания

Переключение в пассивный период (ночной режим) Два режима: автоматический по заданному плану измерения и

принудительное ручное (кнопочное)

Передача данных Через оптоволоконный кабель на USB или RS232

Скорость передачи данных  не менее 115200 Бод

Сохранение данных в памяти регистратора неограниченное время 

Автоматическое определение размера манжеты: детская, стандартная, увеличеннная

Поворотный фиксатор разъема для подключения манжеты

Манжеты из гипоаллергенного материала (исключение резины Манжеты изготовлены из неопрена

Устройство фиксации манжеты к одежде (Клипса)

Заменяемые воздушные фильтры пневматической системы Наличие не менее 2-х: 

фильтр забора атмосферного воздуха и фильтр контура манжеты

Графический ж/к дисплей на корпусе аппарата 

Возможность отключения индикации результатов измерения

Внеплановый (ручной) пуск измерения

Маркер событий (Кнопочный)

Дублированная система операционного контроллера : 

Исходя из Европейских норм безопасности по электронному измерению АД

Система синхронизации плана измерения: Автономные внутренние часы, независимые от элементов питания

Питание 4-ре аккумулятора АА

Габариты Не более 124х82х33,5 мм

Вес Не более 350 г (с батареями)

Программное обеспечение на русском языке

Требование к операционной системе Windows95 или выше

Язык программы Русский

Создание индивидуального плана суточного измерения

4 вида периодов: программирование ночного и дневного, утреннего, а также специальных периодов и интервалов.

Представление результатов суточного измерения АД в виде таблиц, графиков и гистограмм

Статистика АД

Полный набор общепризнанных индексов в мировой практике по гипертонии и по гипотонии

Настройка статистических диапазонов норм границ паталогий

Выбор параметров статистических расчетов

Возможность создания единой базы данных в пределах ЛПУ

Возможность экспорта данных в другие форматы

Возможность копирования данных и результатов на дискеты или другие носители

Неограниченная база данных пациентов

Доступ к базе данных Возможность создания различных уровней доступа пользователей

Форма отчета Шаблон отчета настраивается  для каждого пользователя
Комплектация

Регистратор ABPM-04, Meditech АД

Манжета нормального размера

Футляр для прибора с ремнями

Зарядное устройство

Аккумулятор АА, комплект (из 8 шт)

                                                                                            Приложение №3 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Система ЭКГ по Холтеру в комплекcе с 3 рекордерами CardioClip24, или эквивалент

Наличие:

Запись ЭКГ по 3-м биполярным каналам или до 5-ти монополярных

Запись цифровая, непрерывная

Сохранение всех данных на мультимедийной карте

Контроль качества наложения электродов в реальном времени,

Возможность выбора качества записи ЭКГ

Автоматическое выявление нарушений, основанное на сопоставлении данных с заранее запрограммированными пределами

Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS комплексов, выявление нарушений ритма, оценка смещения сегмента ST

Временной и частотный анализ вариабельности ЧСС

Возможность подтверждения или изменения диагноза и результатов морфологического анализа врачом по каждому из классов нарушений

Выявление и анализ сигналов пейсмекера (водителя ритма

Программное обеспечение на русском языке

Построение и редактирование шаблонов отчета

Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах

Хранение ЭКГ без питания

Возможность редактирования событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет

Функция электронной почты

Отчет на русском языке

Защитный ключ Ключевой регистрационный код

Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах

Представление данных регистрации в виде таблиц и гистограмм

Редактирование аритмий

Возможность измерения уровня и наклона сегмента ST
Автоматическое выделение эпизодов смещения ST
Обзор трендов ЧСС и ST
Ручное измерение интервалов комплекса QRS
Возможность повторного анализа с измененными параметрами

Архивирование и ведение базы данных

Построение и редактирование шаблонов отчета

Возможность создания единой базы данных в пределах ЛПУ

Возможность экспорта данных в другие форматы

Неограниченная база данных пациентов

Светодиодные индикаторы режимов работы прибора, не менее

Звуковая сигнализация режимов работы

Контроль отключения электродов

Возможность использования карты памяти объемом 512 Мб

Возможность программирования прибора через оптический кабель

Возможность программирования прибора через картридер

Кнопка «метка события»

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ 1200 Гц или 600 Гц, 12 бит

Качество записи600Гц, 300 Гц  или 150 Гц

Диапазон частот 0,05-100 Гц(-3dB) при 600/300 Гц

0,05-50 Гц(-3dB) при 150 Гц

Питание 1 батарейка 1,5В типа ААА или аккумуляторы 1,2В (Ni-Сd, Ni-MH)

Память Мультимедийная карта памяти 128 MB

Габариты, не более 66х59х17 мм

Вес, не более 62г (с батареей и картой памяти)

Комплектация

Регистратор ЭКГ CardioClip24, Meditech 

Кабели электродов (цветные)

Интерфейс с оптическим кабелем

Карта памяти SD 128 MБ

Считывающее устройство (картридер)

Диск CD с программой CardioVisions

AAA батарейка

Картонная укладка

ЭКГ электроды одноразовые, уп. 30 шт

                                                                                            Приложение №4 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Рекордер CardioClip24 или эквивалент
Наличие:

Запись ЭКГ по 3-м биполярным каналам или до 5-ти монополярных

Запись цифровая, непрерывная

Сохранение всех данных на мультимедийной карте

Контроль качества наложения электродов в реальном времени,

Возможность выбора качества записи ЭКГ

Автоматическое выявление нарушений, основанное на сопоставлении данных с заранее запрограммированными пределами

Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS комплексов, выявление нарушений ритма, оценка смещения сегмента ST

Временной и частотный анализ вариабельности ЧСС

Возможность подтверждения или изменения диагноза и результатов морфологического анализа врачом по каждому из классов нарушений

Выявление и анализ сигналов пейсмекера (водителя ритма

Программное обеспечение на русском языке

Построение и редактирование шаблонов отчета

Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах

Хранение ЭКГ без питания

Возможность редактирования событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет

Функция электронной почты

Отчет на русском языке

Защитный ключ Ключевой регистрационный код

Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах

Представление данных регистрации в виде таблиц и гистограмм

Редактирование аритмий

Возможность измерения уровня и наклона сегмента ST
Автоматическое выделение эпизодов смещения ST
Обзор трендов ЧСС и ST
Ручное измерение интервалов комплекса QRS
Возможность повторного анализа с измененными параметрами

Архивирование и ведение базы данных

Построение и редактирование шаблонов отчета

Возможность создания единой базы данных в пределах ЛПУ

Возможность экспорта данных в другие форматы

Неограниченная база данных пациентов

Светодиодные индикаторы режимов работы прибора, не менее

Звуковая сигнализация режимов работы

Контроль отключения электродов

Возможность использования карты памяти объемом 512 Мб

Возможность программирования прибора через оптический кабель

Возможность программирования прибора через картридер

Кнопка «метка события»

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ 1200 Гц или 600 Гц, 12 бит

Качество записи600Гц, 300 Гц  или 150 Гц

Диапазон частот 0,05-100 Гц(-3dB) при 600/300 Гц

0,05-50 Гц(-3dB) при 150 Гц

Питание 1 батарейка 1,5В типа ААА или аккумуляторы 1,2В (Ni-Сd, Ni-MH)

Память Мультимедийная карта памяти 128 MB

Габариты, не более 66х59х17 мм

Вес, не более 62г (с батареей и картой памяти)

Комплектация

Регистратор ЭКГ CardioClip24, Meditech
Кабели электродов (цветные)

Карта памяти SD 128 MБ

Картонная укладка

                                                                                            Приложение №5 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Портативная многочастотная доплеровская система MULTI-DOP P или эквивалент
Допплеровская портативная мультичастотная система для рутинных транскраниальных, экстракраниальных, микроваскулярных и периферических исследований

Переключаемый CW/PW-допплер на частоты (2(PW:3-3КГц), 4(CW/PW:3-30КГц), 8(PW/CW:3-30КГц) и 16(PW:1-30КГц) МГц)

В режиме PW установка глубины проникновения в 5ступеней (1,2,3,4,5mm)

Установка Sample Volume для каждой частоты (2МГц(1-20мм), 4МГц(1-15мм), 8МГц(1-15мм), 16МГц(0,3-1мм))

128/256 пункта FFT-спектрального анализа с представлением On-Line измеренных скоростей потоков

Мини АТ-клавиатура
Software: Scroll/Cine Loop Memory 30-120сек., Audio Playback, Power Limit Mode, Probe Saver, Autolabel/Autosave, Autogain
Банк данных пациентов

Возможность измерения и оценки кровотока селективно по глубине

Микроконтроллерная система

Видеовыход

Выход на наушники

Интегрированный TFT LC 10,4-монитор (640x480 pixel разрешение)

DWL Routine Software Modul

8 градаций серого цвета в изображении с VGA-разрешением

2 встроенных стерео динамика

Встроенный монохромный термовидеопринтер с возможностью

Графические отчёты

Дистанционное управление.

                                                                                           Приложение №6 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Комбинированная система мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore, или эквивалент
Наличие:

Регистрация ЭКГ по трем каналам, одновременно выполняя функцию суточного монитора АД более 48 часов

Возможность регистрации активности и положения  пациента относительно 2-х осей вертикальной и горизонтальной в течение 48-х часов

Сохранение всех данных на мультимедийной карте

Индивидуальная настройка регистратора на пациента

Автоматическое выявление нарушений, основанное на сопоставлении данных с заранее запрограммированными пределами

Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS комплексов, выявление нарушений ритма, оценка смещения сегмента ST

Анализ вариабельности ЧСС

Возможность подтверждения или изменения диагноза и результатов морфологического анализа врачом по каждому из классов нарушений

Аппаратное выявление и анализ сигналов пейсмекера (водителя ритма)

Построение и редактирование шаблонов отчета

Запись ЭКГ по 3 каналам

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ 600 Hz, 12 bit

Диапазон регистрируемых входных напряжений 0,01-5,5 мВ

Диапазон частот, полоса пропускания 0.05-125 Hz (-3 dB)

Детектор отсоединения отведений ЭКГ

Независимый автоматический по всем каналам

Регистрация активности: положения, движения По 2-м осям, +/- 2 гр., дискретизация 10Hz, чувствительность более чем 0.01г.

Измерения АД Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» алгоритм спуска манжеты

Наличие рекомендаций и протоколов авторитетных международно-признанных обществ и медицинских организаций (международные стандарты измерения АД) 

Имеет сертификацию по BHS  и AAMI. Метод измерения и прибор рекомендован Европейским обществом по борьбе с гипертонией

Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ(при тахикардии и/или брадикардии, при отклонении ST- сегмента)

Возможность отключения индикации результатов измерения

Автоматическое определение типа и размера манжеты: детская, стандартная, увеличенная

Диапазон измерения АД

от 30 до 260 мм  рт. ст.,

(ограничено нормами безопасности)

ЧСС от 40 до 200 уд./мин.

Погрешность измерения давления, мм рт. ст.-2

Наличие протокола по стандартам BHS (международный стандарт измерения АД)

Число сохраняемых измерений АД-600

Безопасность измерения АД

Независимый клапан безопасности, который срабатывает при превышении 300 мм  рт. Ст

Память

Мультимедийная карта памяти 128 MB: ЭКГ 27 часов при 300 Hz без сжатия, данные по активности при10 Hz, 600 измерений АД

Подключение к компьютеру

Через оптоволоконный кабель к USB (или RS232 по желанию)

Быстрое чтение данных через кардридер.

Возможна коммуникация через Bluеtooth(опция).

Безопасный съем тестовых параметров с пациента ЭКГ, АД и положения подключенного к ПК и софтверу в реальном времени

Кнопки «метки событий»/ «запуск внепланового измерения»

Встроенный ЖК дисплей

Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500 mAh. Количество аккумуляторов4

Габариты 124 x 82 x 33 мм

Вес, с батареями -330 г

Комплектация

Регистратор CardXplore

Семижильный кабель пациента

Карта памяти 128 МГб

Диск с модульным программным обеспечением CardioVisions

Аккумулятор АА, комплект 8 шт

Считывающее устройство (картридер)

Зарядное устройство

Манжета нормальных размеров

Интерфейс с оптическим кабелем

Футляр для прибора с ремнями

ЭКГ электроды одноразовые, комплект 30 шт

Приложение №7 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Регистратор к комбинированной системе мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore, или эквивалент
Наличие:

Регистрация ЭКГ по трем каналам, одновременно выполняя функцию суточного монитора АД более 48 часов

Возможность регистрации активности и положения  пациента относительно 2-х осей вертикальной и горизонтальной в течение 48-х часов

Сохранение всех данных на мультимедийной карте

Индивидуальная настройка регистратора на пациента

Автоматическое выявление нарушений, основанное на сопоставлении данных с заранее запрограммированными пределами

Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS комплексов, выявление нарушений ритма, оценка смещения сегмента ST

Анализ вариабельности ЧСС

Возможность подтверждения или изменения диагноза и результатов морфологического анализа врачом по каждому из классов нарушений

Аппаратное выявление и анализ сигналов пейсмекера (водителя ритма)

Построение и редактирование шаблонов отчета

Запись ЭКГ по 3 каналам

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ 600 Hz, 12 bit

Диапазон регистрируемых входных напряжений 0,01-5,5 мВ

Диапазон частот, полоса пропускания 0.05-125 Hz (-3 dB)

Детектор отсоединения отведений ЭКГ

Независимый автоматический по всем каналам

Регистрация активности: положения, движения По 2-м осям, +/- 2 гр., дискретизация 10Hz, чувствительность более чем 0.01г.

Измерения АД Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» алгоритм спуска манжеты

Наличие рекомендаций и протоколов авторитетных международно-признанных обществ и медицинских организаций (международные стандарты измерения АД) 

Имеет сертификацию по BHS  и AAMI. Метод измерения и прибор рекомендован Европейским обществом по борьбе с гипертонией

Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ(при тахикардии и/или брадикардии, при отклонении ST- сегмента)

Возможность отключения индикации результатов измерения

Автоматическое определение типа и размера манжеты: детская, стандартная, увеличенная

Диапазон измерения АД

от 30 до 260 мм  рт. ст.,

(ограничено нормами безопасности)

ЧСС от 40 до 200 уд./мин.

Погрешность измерения давления, мм рт. ст.-2

Наличие протокола по стандартам BHS (международный стандарт измерения АД)

Число сохраняемых измерений АД-600

Безопасность измерения АД

Независимый клапан безопасности, который срабатывает при превышении 300 мм  рт. Ст

Память

Мультимедийная карта памяти 128 MB: ЭКГ 27 часов при 300 Hz без сжатия, данные по активности при10 Hz, 600 измерений АД

Подключение к компьютеру

Через оптоволоконный кабель к USB (или RS232 по желанию)

Быстрое чтение данных через кардридер.

Возможна коммуникация через Bluеtooth(опция).

Безопасный съем тестовых параметров с пациента ЭКГ, АД и положения подключенного к ПК и софтверу в реальном времени

Кнопки «метки событий»/ «запуск внепланового измерения»

Встроенный ЖК дисплей

Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500 mAh. Количество аккумуляторов4

Габариты 124 x 82 x 33 мм

Вес, с батареями -330 г

Комплектация

Регистратор CardXplore

Семижильный кабель пациента

Карта памяти 128 МГб

Манжета нормальных размеров

Футляр для прибора с ре ЭКГ электроды одноразовые, комплект 30 шт мнями

Зарядное устройство

Аккумулятор АА, комплект (из 8 шт)

Приложение №8 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Дефибриллятор Gardio AiD  с монитором и принтером, или эквивалент
Наличие:

Биполярная форма сигнала STAR*

Установка энергии В полуавтоматич. режиме: 1-200 Дж; 2-200 Дж; 3-360 Дж  или в соответствии с установками меню

Энергия  Внешние электроды: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 270 Дж.

Электроды для внутренней дефибрилляции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 Дж 

Время использования энергии Внутренний сброс энергии через 30 сек. 

Точность энергии +/- 2 Дж или +/- 15% для разрядов с любым значением энергии

Время набора энергии  При работе от батареи: менее 7 сек

При работе от сети: менее 5 сек 

Время с момента включения прибора до готовности к набору энергии в полуавтоматическом режиме Менее 40 сек

Обнаружение фибрилляции

тахикардии Соответствует или превышает AAMI DF-39. Обнаружение широкого комплекса желудочковой тахикардии при 180 уд./мин.

ЭКГ мониторинг (через ЭКГ-кабель) I, II, III отведения

Громкость сигнала QRS В диапазоне от 0 до 5 

Усиление сигнала ЭКГ х.25, х.50, х1, х2, х4, авто

Коэффициент подавления 110 дБ

Время восстановления от перегрузки Менее 5 сек.

Уровень переключения обнаружения QRS 200 мкВ

ЭКГ через одноразовые/многоразовые электроды 

ЭКГ через ЭКГ электроды

ЭКГ через внешний монитор

Батарея Встроенная, быстрозаряжаемая NiCd, 12В, 2,4 Ач

Время работы от батареи Мониторинг 2 часа, или дефибрилляция 50 разрядов по 270 Дж

Время заряда полностью разряженной батареи Не более 1 часа

Срок службы батареи Минимум 18 месяцев

Ритмоводитель -Опционально 

Режим работы ритмоводителя - По требованию или фиксированный

Тип импульса - Прямоугольный,

постоянного тока

Длительность импульса -40 мс +/- 10%

Встроенный принтер

Режим печати - Автоматический или ручной (по выбору)

Длительность печати-15, 20, 30 сек.

Скорость печати -25 мм/сек. для общих распечаток, 25 или 50 мм/сек. для ЭКГ

Бумага - Термочувствительная, 50мм х 25 м

Внутренняя событийная память

Время хранения событий - Во время работы плюс 10 мин. после выключения

Емкость памяти - Минимум 30 событий с отрезком ЭКГ 4 сек

Карта памяти – Опционально

Размер - 256 Кбит -16 Мб

Время хранения событий - Минимум 1 год

Хранение данных - Непрерывная ЭКГ

Измерение SPO2 – Опционально

Тип датчика - Пальчиковый зажимной

Диапазон насыщения кислородом - 1-100%

Погрешность измерения - Ниже 70% - не регламентирована; более 70%: +/-2%

Внешний интерфейс для дистанционного управления – Опционально

Скорость передачи данных в бодах – 9600

Дисплей - Монохромный,

жидкокристаллический

Подсветка дисплея - CCFL подсветка

Размеры дисплея -120 х 90 мм

Разрешение - 320 х 440 пикселей

Режим - Не тускнеющий

Протяженность ЭКГ – 4 сек.

Скорость прокрутки ЭКГ - 25 мм/сек.

Размеры дефибриллятора (ВхШхГ) - 31х36х25 см

Вес - от 7,6 кг до 9 кг

Питание - 100-240 В, 50/60 Гц, макс. 270 Вт

Температура - Рабочая: 0-40 С0, Хранения: -10 С0 до + 168  С0

Относительная влажность - 

Рабочая и хранения: от 30 до 95% без конденсата

Давление - 860 – 1060 кПа

Класс электробезопасности1 

Защита от влаги - Каплезащищенное электрооборудование

Режим работы – Непрерывный

Документация на русском языке

Инструктаж медицинского персонала работе на аппарате
Приложение №9 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Электрокардиограф 3-канальный

Наличие:

12 стандартных отведений и по Кабрера
Чувствительность -1/4, 1/2, 1, 2 см/мВ или автоматическая

Постоянная времени -

3,2 сек

Частотный диапазон регистрируемых сигналов -0,05 -150 Гц

Коэффициент ослабления синфазного сигнала ->103 дБ

Максимальное напряжение поляризации па входе - не менее 300 мВ

Частота дискретизации - не менее 1000 Гц/канал

АЦП -13 бит

Встроенная память - Не менее 128 измерений

Клавиатура –

Пылевлагонепроницаемая пленочная 

Дисплей - Жидкокристаллический с подсветкой 115 х 86 мм, 320х240 точек.

Одновременное отображение отведений на дисплее -3/ 6/ 12

Принтер - Матричная термоголовка

Количество регистрируемых каналов -1; 3

Скорость записи -5;10; 12,5; 25; 50 мм/с

Бумага - Рулонная или Z-образно сложенная шириной 50/63 мм 

Питание - От сети и от аккумулятора (опция)

Аккумулятор и зарядное устройство - 
Встроенный аккумуляторный блок 

Время работы от аккумулятора - До 180 минут непрерывной регистрации

Класс безопасности - тип CF

Класс защиты - Класс I

Защита от дефибрилляции - В кабеле пациента

ЭКГ – фильтры - мышечный, сетевой, дрейфа изолинии, высокочастотный

Передача данных на персональный компьютер - LAN порт

Габаритные размеры - не более 180х225х50 мм

Вес -1,2  кг 

Регистрация - - автоматическая

- R-R тренд

- аритмий

Интерпретация - - 

- заключение STANDART
- шифр Миннесоты

Приложение №10 

к Информационной карте

Технические характеристики:

Электрокардиограф 6-канальный Fukuda GardiMax FX -7202 или эквивалент

Отведения (12 стандартных отведений и по Кабрера)

Чувствительность (1/4; 1/2; 1; 2 см/мВ ручной или автоматический режим)

Постоянная времени (Более   3.2 сек.)

Частотный диапазон регистрируемых сигналов (0,05 Гц - 150 Гц (на уровне - 3дБ))

Коэффициент режекции основного режима (>103 дБ)

Максимальный электродный потенциал (Более ± 550 мВ)

Частота выборки (8000 выборок/сек/канал)

АЦП (18 Бит)

Фильтры:

Переменного тока (50 мм 60 Гц, менее - 20 дБ.)

Мышечный (25 или 35 Гц; - 3 дБ (- 6 дБ/ октава))

Дрейф-изолинии (0,25 или 0,5 Гц; - 3 дБ (- 6 дБ/ октава))

Встроенная память (115 мм (по горизонтали) 86 (по вертикали))

Разрешающая способность (320X240 точек)

Отображение (3/6/12 каналов)

Дисплей (жидкокристаллический с задней подсветкой и функцией управления кардиографом касанием экрана.)

Метод печати (линейка термоэлементов)

Скорость протяжки бумаги (5; 10; 12.5; 25 или 50 мм/сек)

Бумага для записи (Z-сложная, размеры: 110 мм х140 мм х20 м)

Габаритные размеры (260x200x55 мм)

Масса (2.5кг)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с __________________________________________________________
                                                       (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира в IV квартале 2007 года. 
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта_____________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, __________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Заявка имеет обязательное приложение:

- структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет] _______на стр. (заполняется при выполнении ремонтно-строительных работ)

4. Заявка соответствует установленным условиям.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в  отношении:

_____________________________________________________________________________  

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального заказчика)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, срок заключения контракта не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок.

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с
_____________________________________________________________________________
( указывается наименование муниципального заказчика)
мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический адрес____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый  адрес/место жительства __________________________________________  ___________________________________________________________________________ 

     телефон ______________________, факс_______________________ 

    банковские реквизиты_______________________________________
    __________________________________________________________
    __________________________________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _______стр.

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документация открытого конкурса на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира в IV квартале 2007 года, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, мы
 ____________________________________________________________________________________________                                         
(указать   полное   наименование   участника   размещения   заказа,   индекс,   почтовый   адрес)
____________________________________________________________________________________________в лице _______________________________________________________________________, (указать должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________________, уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара (функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица измерения
	Количество

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	1. Стоимость товара и условия финансирования:

1.1. Общая стоимость товара                                 (цифрами и прописью)
	

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)
	

	2.3. Порядок оплаты товара
	

	3. Сроки поставки  товара:
	

	4. Гарантии качества товара:
4.1. Срок предоставления гарантии качества товара
	

	4.2. Объем предоставления гарантий качества товара
	


Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 
Дата, исх. номер                                                                 Заказчику 
На бланке организации                                          Уполномоченному органу
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________________________________________

________________________________________________________________для нужд ________________________________________________________________________
(дата и время проведения конкурса  – «___»___________2007 г. в __:__ по московскому времени):

	№ п/п
	Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты открытого конкурса и т.п.)
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации        _______________              _________________     
                                                                 подпись                                  Фамилия И.О.
ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА*
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир                                                                                        «___» ____________2007 г.

Управление здравоохранения администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника Управления Савинова Владимира Евгеньевича, с одной стороны, и ______________________________________преля   ЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

































































































, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения ___________________ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) _______ № ___ от __________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию учреждению здравоохранения (Покупателю) на основании договора поставки лекарственные средства и изделия медицинского назначения (далее именуемый Товар), а Заказчик обеспечить оплату Покупателем данного Товара. 

1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным и счетам-фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам конкурса на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира.
2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет ________________________________________

_________________________________________________, в том числе НДС - _____% _____________________________________________________руб. (цифрами и прописью).

2.4. Заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем (количество) поставляемых по настоящему Контракту Товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на десять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных Товарах, услугах или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту.

2.5. Изменение объемов (количества) поставляемых Товаров и сопутствующих услуг оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится только после поставки последней части, входящей в комплект.

3.3. Срок поставки товара – 4 квартал 2007года.

3.4. Срок оплаты Товара и график поставки определяются согласно договора поставки для муниципальных нужд, заключенного между Поставщиком и Покупателем.
3.4. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

3.6. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете-фактуре, Покупатель обязан составить в 2 экземплярах акт о недостаче или пересортице.

3.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
         4.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт и договор поставки товаров для муниципальных нужд, заключенный между Поставщиком и Покупателем.

         4.2. Заказчик не позднее 7-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Поставщику и Покупателю извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

         4.3. Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику, выданное Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения  в соответствии с данным контрактом договора поставки товаров для муниципальных нужд. 

         4.4. Поставщик заключает договор поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем в течение 7  дней с момента получения извещения о прикреплении.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Покупатель обязан:

5.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

5.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.3. Поставить Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

5.2.4. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Покупателем.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

5.2.6. По требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

5.2.7. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

5.2.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.3.4. В случае не соблюдения Поставщиком обязанности по заключению договора поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем, предусмотренной п. 4.4. настоящего договора.
7.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

7.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

7.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира

600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75
лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р\счет 40204810300000000040 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК 041708001.

Поставщик:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:

  Заказчик:                                                                  Поставщик:                                                              

____________   Савинов В.Е.                              ________________   _______________
     М.П.                                                                             М.П.

Приложение 1

к муниципальному контракту 

на поставку товаров 

для муниципальных нужд г. Владимира

от "___" __________ 2007  №______
Спецификация поставляемых товаров

	Наименование товара
	Ед.изм
	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
	НДС

 в руб.
	Кол-во
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС в руб.

	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Регистратор АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №2.
	шт.
	
	
	2
	
	

	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №4.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Регистратор АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №2.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №4.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Портативная многочастотная доплеровская система MULTI-DOP P или аналог. Технические характеристики согласно приложению №5.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Регистратор АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №2.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №4.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	
	
	2
	
	

	Регистратор АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №2.
	шт.
	
	
	4
	
	

	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №4.
	шт.
	
	
	2
	
	

	Комбинированная система мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore или аналог. Технические характеристики согласно приложению №6.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Регистратор к комбинированной системе мониторирования ЭКГ по Холтеру и с уточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card (X) Plore или аналог. Технические характеристики согласно приложению №7.
	шт.
	
	
	2
	
	

	Дефибриллятор Cardio A I D c монитором и принтером или аналог . Технические характеристики согласно приложению №8. 
	шт.
	
	
	1
	
	

	Электрокардиограф 3-канальный Fukuda GardiMax FX -7101 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №9.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Электрокардиограф 3-канальный Fukuda GardiMax FX -7101 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №9.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Электрокардиограф 6-канальный Fukuda GardiMax FX -7202 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №10.
	шт.
	
	
	1
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	4772000
	


	Наименование сопутствующей услуги 
	Ед.изм.
	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
	НДС

 в руб.
	Кол-во
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС в руб.

	
	
	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК


                                                           ПОСТАВЩИК

Управление здравоохранения администрации г.Владимира     __________________ 

«___» __________ 2007г. 
                                                             «___» ________200 г.








Приложение 2

к муниципальному контракту

на поставку товаров

для муниципальных нужд г. Владимира

 от "___" __________2007  №_______

ГРАФИК ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок исполнения,

поставки
	Примечание

	1
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	1
	Согласно заключенным договорам и выставленным условиям каждого муниципального учреждения здравоохранения. 
	

	2
	Регистратор АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №2.
	шт.
	2
	
	

	3
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	1
	
	

	4
	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №4.
	шт.
	1
	
	

	5
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	1
	
	

	6
	Регистратор АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №2.
	шт.
	1
	
	

	7
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	1
	
	

	8
	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №4.
	шт.
	1
	
	

	9
	Портативная многочастотная доплеровская система MULTI-DOP P или аналог. Технические характеристики согласно приложению №5.
	шт.
	1
	
	

	10
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	1
	
	

	11
	Регистратор АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №2.
	шт.
	1
	
	

	12
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	1
	
	

	13
	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №4.
	шт.
	1
	
	

	14
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	1
	
	

	15
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	1
	
	

	16
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	1
	
	

	17
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	1
	
	

	18
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	1
	
	

	19
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №1.
	шт.
	2
	
	

	20
	Регистратор АД АВРМ-04 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №2.
	шт.
	4
	
	

	21
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №3.
	шт.
	1
	
	

	22
	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №4.
	шт.
	2
	
	

	23
	Комбинированная система мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore или аналог. Технические характеристики согласно приложению №6.
	шт.
	1
	
	

	24
	Регистратор к комбинированной системе мониторирования ЭКГ по Холтеру и с уточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card (X) Plore или аналог. Технические характеристики согласно приложению №7.
	шт.
	2
	
	

	25
	Дефибриллятор Cardio A I D c монитором и принтером или аналог . Технические характеристики согласно приложению №8. 
	шт.
	1
	
	

	26
	Электрокардиограф 3-канальный Fukuda GardiMax FX -7101 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №9.
	шт.
	1
	
	

	27
	Электрокардиограф 3-канальный Fukuda GardiMax FX -7101 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №9.
	шт.
	1
	
	

	28
	Электрокардиограф 6-канальный Fukuda GardiMax FX -7202 или аналог. Технические характеристики согласно приложению №10.
	шт.
	1
	
	


ЗАКАЗЧИК


                                                                    ПОСТАВЩИК

Управление здравоохранения администрации г.Владимира     _______________________ 

«____» ___________2007г. 
                                                              «___» ________200 г.

Инструкция участника размещения заказа
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Форма заявки на участие в конкурсе
1.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.
2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3. Разъяснение положений конкурсной документации

3.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации в порядке, определенном пунктами 3.3., 3.4.


3.3.В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются типовых форм документов входящих в комплект конкурсной документации, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес уполномоченного органа, копия запроса в адрес заказчика.
3.4. В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются положений Информационной карты конкурса, в том числе в части технических характеристик предмета муниципального контракта, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика, копия запроса - в адрес уполномоченного органа
4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
4.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа подается в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна:
· быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;
· содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
4.2.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
4.3.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.
4.4. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник отстраняется комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.
5. Требования к предложениям о цене контракта

5.1.Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

5.2.Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение вместе с конкурсной документацией.
5.3.В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. 
6. Порядок формирования цены контракта
6.1.В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.

6.2.Валюта, используемая для формирования цены контракта - рубль Российской Федерации.
7. Требования к описанию работ
7.1.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе, приложенной к настоящей конкурсной документации.
7.2.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.
8. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
8.1.При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
8.2.Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

8.3.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса.

8.4.Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
8.5.Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
8.6.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
9. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

9.1.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.

9.2.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

9.3.Каждый конверт с заявкой регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.4.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 

9.5.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

9.6.Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов  до момента их вскрытия.


9.7.Если конверт с заявкой не запечатан, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
10. Изменения заявок на участие в конкурсе

10.1.Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.

10.2.Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
10.3.Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

10.4.Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 8 настоящей конкурсной документации.


10.5.До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
10.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

10.7.Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

10.8.Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
10.9.Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
11. Отзыв заявок на участие в конкурсе
11.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.2.Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
· наименование и адрес уполномоченного органа;
· слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
· название предмета конкурса;
· регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
· время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.3.При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
11.4.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
11.5.В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.6.После получения отзыва заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.

11.7.В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше требованиям  и  соответствия регистрационного номера и даты заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

11.8.Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.9.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
12. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
12.1.Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

13.1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе.

13.2.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

13.3.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения муниципального контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14. Обеспечение исполнения муниципального контракта
14.1.
Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных   средств   в   обеспечение   муниципального контракта   в   размере   обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
14.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
14.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде   банковской   гарантии,   банковская   гарантия   должна   соответствовать   требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
14.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы и оканчиваться не ранее его завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.
14.5.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса, на счет заказчика, указанный в Информационной карте конкурса.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией - в случае наличной формы оплаты).
14.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту,  соответствующий поставщик обязуется  в течение  10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте конкурса.
14.7.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.






* Данный проект муниципального контракта применяется ко всем лотам в рамках проведения открытого конкурса.





PAGE  
39

